采购血液透析用制水设备

- 采购需求

采购血液透析用制水设备壹套。

- 血液透析用制水设备技术参数及功能

  - 技数参数

    - 产水水质：符合YY0572-2015《血液透析及相关治疗用水》标准；（须提供第三方检测机构出具的血液透析用水检验报告复印件）

    - ★产水水质菌落总数：≤1CFU（提供医疗器械检验单位出具的检测报告）

    - ★产水水质内毒素：≤0.02EU（提供医疗器械检验单位出具的检测报告）

    - 主要工艺流程：双级反渗透，一二级直接偶合，二级纯水直供；

    - 产水流量：≥  2400    L/H（25℃）；

    - 脱盐率：≥98%；

    - 细菌、微生物去除率：≥99%；

    - 系统回收率：≥60％（可调）；

    - 运行控制：采用进口品牌PLC+触摸屏+菜单式中文操作系统；

    - 消毒方式：自动化学消毒；

    - 电器性能：符合GB4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》；符合GB/T18268.1－2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第一部分：通用要求》；

    - 电源要求：AV380V±10% ，三相五线制；

    - 供水水源：必须符合GB5749水质标准，压力0.15〜0.45Mpa，水温5-40℃。

  - 性能参数

    - 自动运行：无需人工值守，定时制水，自由设定每日开关机时间；

    - 自动清洁功能：启动制水和停止制水时自动执行反渗膜冲洗清洁功能，大量的水快速的冲刷膜表面，及压力容器内部，快速清洁系统内部环境；（提供相关技术图纸或技术说明文件）

    - 脉动冲洗：设备待机期间，间断定时启动制水，以防止主机及管路中的水因长期静止沉淀而滋生微生物；

    - 自动化学消毒：一键启动消毒程序，消毒环节任意时长可设置，自动冲洗及电导检测，消毒过程无需人工干预；

    - 应急制水：紧急或检修的情况下，可实现单独一级或单独二级制水，以及手动单、双级制水，保证透析用水不被中断；

    - 系统软件：自主研发血液透析用水处理设备控制软件，可支持远程连接和监控；

    - 诊断监控：具有缺水、高压、过载、过流报警和保护功能；

    - ★预处理控制：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，兼容于水处理的操作系统。避免预处理冲洗、再生与主机运行相冲突；（提供操作界面图片或图纸文件）

    - ★纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生；

    - ★大弧形弯头：减小水流阻力，噪音小，快速水流通过，细菌难以附着和生长。

  - 配置参数

    - 预处理系统：包含原水变频增压（变频器、卧式水泵）、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器;

    - 反渗透高压水泵：采用进口品牌立式多级离心泵；

    - 反渗透膜：进口品牌反渗透膜，8040型反渗膜   5   支；

    - ★无盲端膜壳：膜壳设计长度小于1.1米，采用无空腔微缝设计，有效提高膜壳内水流速度。全循环无死腔设计，上进上出。卫生级不锈钢材质，采用底端固定方式，方便维护。

    - 主机连接管路及主机机架：主机管路采用卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接；机架采用304不锈钢方管焊接成形，表面拉丝处理，方管壁厚≥1.5mm；

    - ★纯水循环管路：循环管件材质采用    UPVC     管路，符合GB/T17219－1998标准，有相关涉水批件，管路安装形成大循环全系统无死腔。

全自动血液体液细胞分析仪参数要求

- 1、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、细胞染色法。

- *2、血液模式检测参数：报告参数≥30个参数。（需提供证明材料）

- *3、单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时，CBC+DIFF+CRP≥90个样本/小时。（需提供证明材料）

- 4、标配自动进样器，可批量处理样本。

- 5、具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。

- *6、体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥6项。单机体液模式下检测速度40个样本/小时。（需提供证明材料）

- *7、进样模式及样本量：单测CRP模式≤20μl，五分类+CRP联合检测≤40μl，预稀释模式≤20μl。（需提供证明材料）

- 8、配备原厂中文报告及数据处理系统。

- *9、血液分析仪主机内置液晶触摸屏，以方便操作，触摸屏尺寸≥10.4英寸。（需提供证明材料）

- 10、供应商能提供原厂配套的NMPA注册的质控品和校准品。